委托编号：YZCG-25MM00143

高州市云潭镇卫生院医疗设备采购项目

竞

价

文

件

项目编号：0835P25A001431

委托单位： 高州市云潭镇卫生院

采购代理机构：广东元正招标采购有限公司

发布日期：2025年6月9日

温馨提示

- 本项目为全程网上竞价，竞价人按照竞价文件的规定在南方采购交易平台（网址：http://j.eebidding.com）进行各项操作，如遇到技术问题，请咨询平台技术支持，联系电话：020-87258495-925、926、927。

- 如竞价人首次在南方采购交易平台参与竞价项目，请先在平台上进行免费注册。关于注册和报名的有关指引，请查阅南方采购交易平台的使用指南之《注册指引及报名指南》。

- 公开竞价项目，竞价人网上报名后（邀请竞价项目，则在被邀请后），登录平台，在工作台的“报名信息”功能中，下载获取本项目的竞价文件，如报名需要审核的，则按照竞价文件的“报名文件格式”要求编制并上传报名文件，项目负责人审核通过后，方可参与该项目竞价活动。

- 项目如需缴纳报名费的，竞价人通过平台在线支付方式缴纳报名费。项目如需递交保证金的，竞价人通过平台在线支付方式递交保证金，保证金在竞价活动结束后按原支付路径无息退回。

- 项目如需提交竞价方案的，竞价人应根据竞价文件“竞价方案格式”的要求，提前编制好竞价方案，网上竞价时先提交方案后报价，没有上传竞价方案的不允许报价。

- 网上竞价大厅将于竞价开始前30分钟向符合条件的竞价人开放，如无另行说明，竞价人在竞价开始前15分钟内务必进入网上竞价大厅，做好竞价准备。

- 南方采购交易平台记载了用户参与项目竞价的全部操作记录，其中包含用户名、机器码、IP地址、微信或支付宝的支付号（如需要缴纳报名费或递交保证金的）。

- 代理机构的法律地位决定了其对竞价人上传的报名文件（如需要）、竞价方案（如需要）的相关资料真伪不做出判断，如竞价人发现相关资料被盗用或复制，建议竞价人遵循法律途径解决，追究侵权者责任。

（本提示内容非竞价文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以竞价文件为准）

# 目录

第一部分 竞价邀请函	3

第二部分  采购项目内容	5

一、项目内容总体说明：	5

二、竞价规定及方法：	7

三、成交候选人的推荐：	8

四、竞价保证金：	8

五、成交服务费：	9

第三部分　报名文件格式	10

# 第一部分 竞价邀请函

一、项目基本情况

项目编号：0835P25A001431

项目名称：高州市云潭镇卫生院医疗设备采购项目

采购清单：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球管 | 1个 | ¥200,000.00 |

注：1.竞价人必须对全部内容进行报价，不得只对部分内容进行报价。

2.竞价人报价不得高于最高限价，否则将作无效报价处理；本项目报价均为含税价。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6)法律、行政法规规定的其他条件（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商， 不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商， 不得再参加该采购项目的其他采购活动）。

2.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行 人或税收违法黑名单”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政 府采购活动期间的供应商。

3.若供应商为制造商，所投产品为第二、三类医疗器械，提供《医疗器械生产许可证》；若供应商为经营企业，所投产品为第二类医疗器械，提供《第二类医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械经营许可证》或承诺在合同签订前取得第二类医疗器械经营备案凭证的承诺函；若供应商为经营企业，所投产品为第三类医疗器械，提供《医疗器械经营许可证》（提供证书复印件或承诺函原件证明材料）。

- 三、获取报名文件

高州市云潭镇卫生院医疗设备采购项目的潜在竞价人应在南方采购交易平台（http://j.eebidding.com）报名（如未注册应先注册），报名后在工作台的“报名信息”中下载本项目的竞价文件，按报名格式文件要求制作报名文件，并在报名截止时间前通过工作台的“报名信息”中提交报名附件。经审核符合条件的潜在竞价人即可缴纳报名费、保证金，参与项目竞价。

报名方式：线上报名。

报名费用及缴费方式：报名费：￥100.00 元，通过平台线上支付（报名费发票由南方采购交易平台技术支持方—广东招采易信息技术有限公司开具电子发票，发送至报名人邮箱）。

关于注册和报名，请详细阅读南方采购交易平台的使用指南之《注册指引及报名指南》，或下载并阅读本项目公告附件《注册指引及报名指南》。

四、报名及提交报名附件截止时间

竞价人于2025年6月11日12时00分前通过平台报名并上传报名文件。

五、竞价开始时间

项目竞价开始时间为：2025年6月11日15时30分（北京时间）请竞价人提前15分钟进入网上竞价大厅，做好竞价准备。

六、对本次竞价提出询问，请按以下方式联系。

1.项目负责人：钟小姐

名 称：广东元正招标采购有限公司

地　址：茂名市新福三路69号财富大厦1910房

联系方式：0668-2281391

联系邮箱：gdyzmm@163.com

2.平台技术支持：

李先生，电话：020-87258495-926

张小姐，电话：020-87258495-927

广东元正招标采购有限公司

2025年6月9日

- 第二部分  采购项目内容

- 一、技术参数

1、阳极热容量（MHU）：≥3.5；

2、阳极类型：旋转阳极；

3、管组件热容量（MHU）：≥3.5；

4、阳极靶角：≥7.0°；

5、标称功率（KW）：28/42；

6、旋转阳极外径（mm）：≥165；

7、焦点尺寸：大焦点≥1.2mm*1.2 mm；

8、焦点尺寸：小焦点≤0.9mm*0.5mm；

9、标称电压（KV）：≥140；

10、启动时间（S）：≤10；

11、最大连续热耗散（W）：≥3700；

12、热保护开关动作温度（°C）：74-79；

13、最高外壁温度（°C）：78。

二、商务要求

1.交货期：合同签订生效后，接采购人通知48小时内安装调试完毕。

2.质量要求：全新CT球管，完全适用于采购人医院的GE Revolution Advance CT机，一次性验收合格。

3.质保期（服务期）

CT球管质保期为20万曝光秒次或者一年，以先到为准。如该球管在质保期内出现故障无法使用，中标方须在72小时内免费更换同品牌型号全新球管。

4.结算及付款方式

（1）结算方式：按合同约定，乙方凭甲方验收合格单按合同价格以普通购货发票(或增值税发票)用银行转账结算。

（2）付款方式：合同生效，安装调试完毕后30天内，采购人支付合同款金额的50％，验收合格后30天内再支付余下款项。

5.其他要求

（1）旧管套返还：新球管更换正常工作后，换下的旧管套交还给供应商。

- （2）供应商设有长期稳定的服务机构，具有专业工程师提供技术服务。

（3）将技术资料包括设备中英文操作说明书、使用手册及其它相关技术资料（应有中文解释）一式一份,应完整配送，免费负责培训相关性能、使用、维护常识。

二、竞价规定及方法：

1.竞价人应在竞价开始前15分钟，进入南方采购交易平台（http://j.eebidding.com）的竞价大厅。

2.本项目不得少于3家竞价人报名参与竞价，不得少于3家竞价人递交报价（否则作为采购失败处理，项目负责人终止竞价）；

3.报价结果确认后，即可离开网上竞价大厅，具体竞价结果将在平台公布，请竞价人留意平台公告。

4.采购人根据项目实际情况，设定了本项目的采购预算，当竞价人的报价低于采购预算的60%时，应当在竞价结束后，2小时内提供成本分析说明及证明材料（包括但不限于设备材料等的原始发票、人工、税费等相关证明材料），以证明其报价合理性(在规定时间内发送gdyzgj@163.com邮箱);如竞价人无法提供或提供的成本分析说明不合理，采购人有权选取次低价者为中选人或重新进行竞价。同时该竞价人将被采购人列为黑名单，暂停其三个月内参与采购人举行的竞价活动。

- 三、成交候选人的推荐：

本项目采取最低报价成交原则，即报价最低者为第一成交候选人，以此类推，推荐3位成交候选人，最终确定1位成交人。

若多家竞价人的报价相同，均推荐为成交候选人，排名依照报价时间先后，并作为推荐成交候选人的先后顺序。

- 四、竞价保证金：

1.竞价人应按竞价文件规定的金额和期限前缴纳竞价保证金，竞价保证金作为参与网上竞价的前提条件，竞价保证金：￥00.00。

注：未成交人的保证金将在成交公告发布后，于5个工作日内退还；保证金的须在平台上传与采购人签订的合同后，于5个工作日内退还。

2.竞价保证金应采用下列形式之一支付。缴纳办法如下：微信支付或支付宝支付，收款方为南方交易平台技术支持方—广东招采易信息技术有限公司。凡未按规定缴纳竞价保证金，不得参与竞价。

3.如无质疑或投诉，未成交的竞价人保证金，在成交通知书发出后五个工作日内不计利息原额原路退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额原路退还。

4.成交人的竞价保证金在成交人缴纳了成交服务费并与采购人签订了合同,在南方采购交易平台上传合同扫描电子文件，采购代理机构收到后五个工作日内不计利息原额原路退还。

5.有下列情形之一的，竞价保证金将不予退还：

(1) 成交后无正当理由放弃成交资格或不与采购人签订合同的；

(2) 将项目转让给他人，或者在竞价文件中未说明，且未经采购人同意，违反竞价文件规定，将项目分包给他人的。

(3) 未按本须知规定缴纳采购代理服务费。

- 五、成交服务费：

本次竞价向成交人收取成交服务费，按固定金额收取。

成交服务费须采用银行划账形式（用公账）缴纳至我司账户：

收 款 人：广东元正招标采购有限公司茂名分公司

开户银行：中国农业银行茂名市分行

帐    号：44588001040007294

注明用途：招标代理服务费

本竞价文件的解释权归“广东元正招标采购有限公司”所有。

# 第三部分　报名文件格式

（报名文件按照格式文件要求制作为一份PDF文件）

1、竞价人资格所要求资质证明文件：

竞价声明函

广东元正招标采购有限公司：

关于  高州市云潭镇卫生院医疗设备采购项目[项目编号：0835P25A001431]，我方愿意参加竞价，并已清楚竞价文件的要求及有关文件规定：

我方声明具备以下的条件：

- 有独立承担民事责任的能力，报名时上传以下证书（须加盖竞价人公章）的电子文件：营业执照或事业法人登记证；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

在本次竞价采购活动中，我方认真阅读、并充分理解竞价文件的全部内容（包括重要事项、条款和技术规范、参数及要求等。）对竞价文件中所有内容及竞价过程中所报的价格负责，并承诺，能提供满足（或优于）竞价文件中需求的货物或服务，并安排项目负责人跟进负责本项目的所有事务，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任由我方承担。

项目负责人：

联系电话：

特此声明！

竞价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

竞价人名称（签章）：

日期：    年   月   日

2、法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人证明书

（法定代表人）      现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：                     。

竞价人（公章）：

注：竞价人名称为公司名称

地        址：

法定代表人（签字或盖章）：

职        务：

附：法定代表人身份证复印件

（2）法定代表人授权委托书

致：广东元正招标采购有限公司

本授权书声明：人名是注册于（国家或地区）   的（竞价人单位名称）     的法定代表人，现任     职务，有效证件号码：          。现授权（姓名、职务）    作为我公司的全权代理人，就  高州市云潭镇卫生院医疗设备采购项目 [项目编号为0835P25A001431]的竞价和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

竞价人（公章）：

地        址：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字或盖章）：

附：被授权人身份证复印件

竞价承诺函

致：广东元正招标采购有限公司

关于贵司  高州市云潭镇卫生院医疗设备采购项目[项目编号：0835P25A001431]的网上竞价活动，本签字人愿意参加报价响应，提供竞价文件中规定的货物及服务，并承诺提交的文件和说明是准确的和真实的。

在本次竞价采购活动中，我方认真阅读、并充分理解竞价文件的全部内容（包括重要事项、条款和技术规范、参数及要求等。）对竞价文件中所有内容及竞价过程中所报的价格负责，并承诺，能提供满足（或优于）竞价文件中需求的货物或服务，并安排项目负责人跟进负责本项目的所有事务，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任由我方承担。

特此声明！

响应竞价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

响应竞价人名称（签章）：

日期：  年   月   日

资质文件证明

1.营业执照；

2.若供应商为制造商，所投产品为第二、三类医疗器械，提供《医疗器械生产许可证》；若供应商为经营企业，所投产品为第二类医疗器械，提供《第二类医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械经营许可证》或承诺在合同签订前取得第二类医疗器械经营备案凭证的承诺函；若供应商为经营企业，所投产品为第三类医疗器械，提供《医疗器械经营许可证》（提供证书复印件或承诺函原件证明材料）；

3.技术参数承诺函或产品参数彩页；

4.成交服务费开票类型：

□专票（请填写《增值税专用发票开票信息表》）

□普票

增值税专用发票开票信息表

| *公司名称 |  |
| --- | --- |
| *纳税人识别号（国税） |  |
| *地址、电话 |  |
| *开户行及账号 |  |
| *纳税类型 | □一般纳税人 □小规模纳税人 |

注：1.如是增值税专用发票“*”为必填项。

2.竞价人根据开发票类型进行填写此表。

3.如获成交则按此表开具成交服务费发票，发票一经开出将不作更改，请竞价人务必核对所开具的发票类型及所填写信息正确无误。